Pakiet nr 2

INKUBATOR NOWORODKOWY

Producent:

Model/typ:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE | POTWIERDZENIE PARAMETRU NA STRONIE INSTRUKCJI LUB FOLDERU (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Opis |  |  |
| 1 | Przystosowany do monitorowania wcześniaków, noworodków. |  |  |
| 2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie z możliwością regulacji jego wysokości |  |  |
| 3 | Podstawa jezdna z 4 kołami wraz z hamulcami |  |  |
| 4 | Wymiary inkubatora max. wys. regulowana (1320 – 1520mm) x dł. 1150 x szer. 650 mm, +/- 10% |  |  |
| 5 | Wymiary materaca wewnątrz inkubatora max. 650 x 400 mm; +/- 10% |  |  |
| 6 | Materacyk o udokumentowanych właściwościach przeciwodleżynowych, antybakteryjnych i antygrzybicznych |  |  |
| 7 | Zasilanie 230 V +/- 10%; 50/60 hz |  |  |
| 8 | Waga inkubatora max. 106 kg |  |  |
| 9 | Głośność pracy wewnątrz inkubatora max 38dB |  |  |
| 10 | Konstrukcja kopuły jednościenna |  |  |
| 11 | Możliwość dostępu do wnętrza inkubatora z każdej strony |  |  |
| 12 | Wyświetlacz LED min.9” do sterowania umieszczony na zewnątrz inkubatora z łatwym dostępem i z możliwością regulacji w poziomie i w pionie oraz obrotu min do 270° z możliwością blokady przycisków w sposób ręczny lub po upływie określonego czasu |  |  |
| 13 | Pamięć – System trendów. Rejestracja danych z monitorowania przez okres min. 14 dni z rozdzielczością min 2 minuty. Dane zapisywane na karcie w inkubatorze. Pamięć ostatnich min. 20 monitorowanych pacjentów. Pamięć ostatnich alarmów min. 100 u jednego pacjenta. Pamięć ostatnich alarmów ważenia min. 100 u jednego pacjenta |  |  |
| 14 | Możliwość eksportu danych na zewnętrzny nośnik danych typu penrdive. |  |  |
| 15 | Możliwość wyświetlenia ekranu mini trendu |  |  |
| 16 | Oprogramowanie – Intuicyjna nawigacja tekstowa „krok po kroku”, ułatwia obsługę inkubatora dzięki wskazówkom dotyczącym kolejnych kroków. |  |  |
| 17 | Otwierane dwie długie ścianki, z przodu i z tyłu inkubatora o kąt min. 180°. |  |  |
| 18 | Otwory pielęgnacyjne min. 5 |  |  |
| 19 | Uszczelnione otwory ( przepusty ) min 10 sztuk, na przewody, umieszczone w słupkach inkubatora |  |  |
| 20 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 12° |  |  |
| 21 | Możliwość zrobienia zdjęcia rentgenowskiego bez otwierania komory inkubatora. |  |  |
| 22 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza, zapobiegająca wychłodzeniu wnętrz, działająca po otwarciu ścianek kopuły lub otworów pielęgnacyjnych |  |  |
| 23 | Min. dwa dodatkowe gniazdka 230 V do podłączenia dodatkowych urządzeń |  |  |
| II. | NASTAWY |  |  |
| 24 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania w zakresie od min. 40% do 90%, ustawiany z rozdzielczością max. 1% |  |  |
| 25 | Zbiornik na wodę o pojemności min. 1,5L umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń. Pełna sterylizacja zbiornika w autoklawie. |  |  |
| 26 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie od min. 20°C do 39°C |  |  |
| 27 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: min. 35 – 37,5°C |  |  |
| 28 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą. Regulacja w zakresie min. 22-75% z dokładnością max. 1% |  |  |
| 29 | Możliwość wysunięcia i obrotu łóżeczka o min.45° |  |  |
| III. | PARAMETRY MONITOROWANE |  |  |
| 30 | Temperatura na skórze noworodka |  |  |
| 30 | Temperatura na skórze noworodka |  |  |
| 31 | Temperatura powietrza pod kopułą inkubatora |  |  |
| 32 | Stężenie tlenu pod kopuła inkubatora |  |  |
| 33 | Wilgotność względna |  |  |
| IV. | ALARMY |  |  |
| 34 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej. |  |  |
| 35 | Przerwa w zasilaniu inkubatora |  |  |
| 36 | Błąd układu elektronicznego |  |  |
| 37 | Usterka czujników temperatury, O2 , wilgotności względnej |  |  |
| 38 | Spadek lub wzrost temp. ciała / powietrza poza nastawione granice |  |  |
| 39 | Usterka wentylatora |  |  |
| 40 | Spadek lub wzrost stężenia O2 poza nastawioną granicę |  |  |
| 41 | Usterka nawilżacza |  |  |
| 42 | Usterka wagi |  |  |
| II. | GWARANCJA |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| III. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja pisemna w języku polskim |  |  |
| 2 | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  |  |
| 3 | Sprzęt gotowy do użytku (komplet wymaganych akcesoriów) bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |

* W rubryce należy wpisać numer strony instrukcji, folderu itp. ( z zaznaczeniem rodzaju dokumentu np. str. 1 Folder, str. 2 Instrukcja), na której Zamawiający znajdzie potwierdzenie danego parametru.