Pakiet nr 1

APARAT DO ZNIECZULANIA Z MONITOREM DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Producent:

Model/typ:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE | POTWIERDZENIE PARAMETRU NA STRONIE INSTRUKCJI LUB FOLDERU (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych, jezdny |  |  |
|  | masa do 150 kg |  |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz , wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) |  |  |
|  | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych |  |  |
|  | wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria |  |  |
|  | kółka jezdne ( z hamulcem minimum dwóch kół ) |  |  |
|  | wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła |  |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej |  |  |
|  | awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli (O2 i N2O ) |  |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie respiratora |  |  |
|  | precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza , wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu |  |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami |  |  |
|  | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10l/min. |  |  |
|  | mechaniczny przepływomierz zbiorczy świeżych gazów |  |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen . |  |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności |  |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2 |  |  |
|  | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym |  |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności min.25l /min. |  |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi |  |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną |  |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni |  |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny |  |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny |  |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym |  |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. |  |  |
|  | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu ( automatyczna wentylacja zapasowa) |  |  |
|  | zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O |  |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 |  |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min. wentylacja objętościowa i ciśnieniowa |  |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml - wentylacja objętościowa |  |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1400 ml - wentylacja ciśnieniowa |  |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O |  |  |
|  | regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % |  |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | alarm niskiej pojemności minutowej MV |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej TV z regulowanymi progami ( górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia |  |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy |  |  |
|  | alarm Apnea |  |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych |  |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV |  |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV |  |  |
|  | pomiar częstości oddechowej |  |  |
|  | pomiar ciśnienia szczytowego |  |  |
|  | pomiar ciśnienia średniego |  |  |
|  | ciśnienia PEEP |  |  |
|  | częstość oddychania |  |  |
|  | Manometr pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie wentylatora |  |  |
|  | pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna |  |  |
|  | pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania |  |  |
|  | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania |  |  |
|  | kompatybilność modułu gazowego pomiędzy aparatem i monitorem |  |  |
|  | możliwość rozbudowy o pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. |  |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 6”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. |  |  |
|  | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy |  |  |
|  | możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora |  |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą |  |  |
|  | obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu |  |  |
|  | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia |  |  |
|  | obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych |  |  |
|  | PAROWNIK |  |  |
|  | Parowniki do sevofluranu. Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie . |  |  |
|  | automatyczny test szczelności parowników z zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia |  |  |
|  | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami |  |  |
|  | Inne |  |  |
|  | komunikacja z aparatem w języku polskim |  |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą |  |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia |  |  |
|  | Monitor przystosowany do transportu: wygodny uchwyt umożliwiający użycie dwóch rąk jednocześnie, waga max. 4,5 kg. |  |  |
|  | Duże, czytelne światło alarmu. Kolor alarmu zależny od stopnia ważności. |  |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy min. 180 min. Czas ładowania poniżej 4h do 90% pojemności baterii |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na akumulatorze - niezależnie od monitora głównego. |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie. |  |  |
|  | Klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora, min. NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów, powrót do ekranu głównego, trendy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o port synchronizacji z defibrylatorem oraz port do systemu przywoływania pielęgniarki. |  |  |
|  | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. |  |  |
|  | Ekran monitora, dotykowy w technologii pojemnościowej, wysokiej jakości, o przekątnej min. 12" i rozdzielczości min. 1280x800. Możliwość podłączenia ekranu powielającego |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania min. 6 krzywych wraz z odpowiadającymi parametrami cyfrowymi oraz dodatkowych 4 pól numerycznych. Możliwość wyświetlania "ekranu dużych cyfr" |  |  |
|  | Ustawienia |  |  |
|  | Możliwość nawigacji menu monitora z automatyczną rekonfiguracją ekranu umożliwiającą jednoczesny podgląd wszystkich mierzonych parametrów i krzywych. |  |  |
|  | Automatyczna rekonfiguracja ekranu po pojawieniu się nowych mierzonych parametrów (modułu, przewody). |  |  |
|  | Min. 7 różnych konfigurowalnych trybów monitora, umożliwiających zapis różnych ustawień ekranu (kolory, parametry, krzywe, limity alarmowe). |  |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe, schemat uzależniony od stopnia alarmu. Alarm powinien być reprezentowany przez: - informację tekstową - migającą wartość parametru, który przekroczył granicę - alarm dźwiękowy o zróżnicowanym sygnale w zależności od stopnia - lampkę alarmu |  |  |
|  | min. 3 kategorie alarmów, dodatkowo alarmy informacyjne (techniczne) |  |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych - automatyczne dopasowanie w zależności od obecnie wskazywanych wartości |  |  |
|  | Pauza alarmu min. 2 min. |  |  |
|  | Historia alarmów min. 20 przypadków z zapisem daty, stopnia oraz opisem alarmu. |  |  |
|  | Trendy |  |  |
|  | Trendy numeryczne i graficzne z min. 72h (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. |  |  |
|  | Min. 24 różne parametry wyświetlane w postaci trendu graficznego |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania minitrendów (wraz z pozostałymi mierzonymi parametrami i krzywymi) długości min. 30 min. |  |  |
|  | Autotest monitora zwiększający bezpieczeństwo - z procedurą testową. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor - wydruk możliwy podczas transportu. |  |  |
|  | EKG |  |  |
|  | Pomiar EKG z 3 lub 5 elektrod. W komplecie przewód 5 elektrodowy. |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na min. 3 polach krzywych. |  |  |
|  | Częstość akcji serca min. 30 -300 ud./min. |  |  |
|  | Wykrywanie arytmii z min. 4 odprowadzeń jednocześnie. Min. 16 rodzajów arytmii. Alarm arytmi z podaniem nazwy zaburzenia rytmu. |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania siatki EKG |  |  |
|  | Detekcja stymulatora, prezentacja stymulacji na krzywej EKG. |  |  |
|  | Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG. |  |  |
|  | Częstość oddechu min. 5 -120 odd/min |  |  |
|  | SpO2 |  |  |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji w technologii Masimo odpornej na artefakty ruchowe i niską perfuzję. W komplecie przewód i czujnik dla dzieci |  |  |
|  | Zakres SpO2 min. 1-100% |  |  |
|  | NIBP |  |  |
|  | Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, techniką dwutubową w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa. Skokowa deflacja mankietu. Przewód zakończony szybkozłączką umożliwiającą wymianę mankietu bez wkręcania. W komplecie przewód oraz mankiety dla dorosłych w 2 rozmiarach, 2 dla dzieci i 3 mankiety dla pacjentów otyłych na przedramię |  |  |
|  | Zakres pomiaru NIBP min. 10 - 290 mmHg |  |  |
|  | Pomiar NIBP ręczny, pilny lub automatyczny w zakresie min. 1 - 120 min. |  |  |
|  | Możliwość zastopowania inflacji w dowolnym momencie przy pomocy przycisku funkcyjnego. |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Pomiar temperatury powierzchniowej z możliwością rozbudowy o drugi kanał temperatury bez udziału serwisu. |  |  |
|  | Pomiar min. 2 kanałów ciśnienia krwawego . Zakres min. -40 -320mmHg |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego w formie modułu lub urządzenia zewnętrznego |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o rejestrator termiczny min. 3 przebiegów, o wysokiej rozdzielczości poziomej, min. 24 pkt/mm przy prędkości przesuwu 25mm/s oraz trendów tabelarycznych i graficznych |  |  |
|  | polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów |  |  |
|  | Ze względów serwisowych ten sam producent kompletnego stanowiska (aparat do znieczulania, monitor parametrów życiowych, ssak, parownik) |  |  |

* W rubryce należy wpisać numer strony instrukcji, folderu itp. (z zaznaczeniem rodzaju dokumentu np. str 1 Folder, str 2 Instrukcja), na której Zamawiający znajdzie potwierdzenie danego parametru.